附件八 临床检验定量测定项目的室内质量控制监测项目允许不精密度（变异系数）要求
以下列表提供了常见临床检验定量项目的允许不精密度（CV）要求，其中：1）有卫生行业标准的项目，即将该标准作为此项目的允许CV要求；2）无卫生行业标准的项目，可参考1/3室间质量评价标准（允许总误差）、基于生物学变异的适当/最低/最佳质量规范，或根据实验室自己建立的质量要求，最终确定各项目的允许CV要求。
WS/T 403—2024 临床化学检验常用项目分析质量标准
WS/T 406—2024 临床血液检验常用项目分析质量标准
下载链接：https://wsbz.nhc.gov.cn/wsbzw/BzcxAction.do?dispatch=standardLibrary
	编号
	样本类型
	项目
	允许CV（%）

	1
	血清
	钾(K)
	2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	2
	血清
	钠(Na)
	1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	3
	血清
	氯(Cl)
	1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	4
	血清
	钙(Ca)
	2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	5
	血清
	磷(P)
	4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	6
	血清
	血糖(Glu)
	3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	7
	血清
	尿素(Urea)
	3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	8
	血清
	尿酸(UA)
	4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	9
	血清
	肌酐(Cre)
	4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	10
	血清
	白蛋白(Alb)
	2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	11
	血清
	总蛋白(TP)
	2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	12
	血清
	总胆固醇(TC)
	3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	13
	血清
	甘油三酯(TG)
	5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	14
	血清
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)
	6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	15
	血清
	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
	6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	16
	血清
	总胆红素(TBil)
	6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	17
	血清
	碱性磷酸酶(ALP)
	5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	18
	血清
	淀粉酶(AMY)
	4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	19
	血清
	肌酸激酶(CK)
	5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	20
	血清
	乳酸脱氢酶(LDH)
	4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	21
	血清
	直接胆红素(DBil)
	室间质量评价标准为靶值±2s
适当：18.4
最低：27.6
最佳：9.2

	22
	血清
	铁(Fe)
	6.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	23
	血清
	总铁结合力(TIBC)
	室间质量评价标准为靶值±2s

	24
	血清
	镁(Mg)
	5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	25
	血清
	锂(Li)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	26
	血清
	铜(Cu)
	室间质量评价标准为靶值±2s
适当：2.5
最低：3.68
最佳：1.225

	27
	血清
	锌(Zn)
	室间质量评价标准为靶值±2s
适当：4.7
最低：6.98
最佳：2.325

	28
	血清
	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)
	3.5（卫生行业标准WS/T 403-2012）

	29
	血清
	α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	30
	血清
	胆碱酯酶
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67
适当：3.5
最低：5.25
最佳：1.75

	31
	血清
	脂肪酶
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67
适当：11.6
最低：17.33
最佳：5.775

	32
	血清
	肌酸激酶-MB (CK-MB)
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.45
最低：5.18
最佳：1.725

	33
	血清
	肌红蛋白
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：7
最低：10.43
最佳：3.475

	34
	血清
	肌钙蛋白I 
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：7
最低：10.50
最佳：3.5

	35
	血清
	肌钙蛋白T
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	36
	血清
	超敏CRP
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	37
	血清
	总胆固醇(TC)
	1/3室间质量评价标准（10）：3.33
适当：2.7
最低：4.05
最佳：1.35

	38
	血清
	甘油三酯(TG)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：10.5
最低：15.68
最佳：5.225

	39
	血清
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.6
最低：5.33
最佳：1.775

	40
	血清
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：4.2
最低：6.23
最佳：2.075

	41
	血清
	脂蛋白a(Lp(a))
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：4.3
最低：6.38
最佳：2.125

	42
	血清
	载脂蛋白A1
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.3
最低：4.88
最佳：1.625

	43
	血清
	载脂蛋白B
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.5
最低：5.18
最佳：1.725

	44
	血气
	pH
	1/3室间质量评价标准（0.54）：0.18
适当：0.1
最低：0.15
最佳：0.05

	45
	血气
	PO2
	1/3室间质量评价标准（8）：2.67

	46
	血气
	PCO2
	1/3室间质量评价标准（8）：2.67
适当：2.4
最低：3.60
最佳：1.2

	47
	血气
	K+
	1/3室间质量评价标准（6）：2

	48
	血气
	Na+
	1/3室间质量评价标准（4）：1.33

	49
	血气
	Cl-
	1/3室间质量评价标准（4）：1.33

	50
	血气
	Ca2+
	1/3室间质量评价标准（5）：1.67

	51
	血清
	IgG
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：2.3
最低：3.38
最佳：1.125

	52
	血清
	IgM
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：3
最低：4.43
最佳：1.475

	53
	血清
	IgA
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：2.7
最低：4.05
最佳：1.35

	54
	血清
	IgE
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	55
	血清
	C3
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：2.6
最低：3.90
最佳：1.3

	56
	血清
	C4
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：4.5
最低：6.68
最佳：2.225

	57
	血清
	CRP
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：21.1
最低：31.65
最佳：10.55

	58
	血清
	RF
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：4.3
最低：6.38
最佳：2.125

	59
	血清
	ASO
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	60
	血清
	转铁蛋白(TRF)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：1.5
最低：2.25
最佳：0.75

	61
	血清
	前白蛋白(PA)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：5.5
最低：8.18
最佳：2.725

	62
	血清
	总T3(T3)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：4.4
最低：6.53
最佳：2.175

	63
	血清
	游离T3(FT3)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：4
最低：5.93
最佳：1.98

	64
	血清
	总T4(T4)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67
适当：2.5
最低：3.68
最佳：1.225

	65
	血清
	游离T4(FT4 )
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：2.9
最低：4.28
最佳：1.43

	66
	血清
	促甲状腺素(TSH)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：9.7
最低：14.48
最佳：4.825

	67
	血清
	皮质醇
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：10.5
最低：15.68
最佳：5.225

	68
	血清
	促卵泡成熟激素(FSH)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：3.9
最低：5.93
最佳：1.98

	69
	血清
	促黄体生成素(LH)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：7.3
最低：10.88
最佳：3.625

	70
	血清
	孕酮(P)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	71
	血清
	催乳素(PRL)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：11.5
最低：17.25
最佳：5.75

	72
	血清
	睾酮(T)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：4.7
最低：6.98
最佳：2.325

	73
	血清
	雌二醇(E2)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：9.1
最低：13.58
最佳：4.525

	74
	血清
	C-肽(C-P)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：8.3
最低：12.45
最佳：4.15

	75
	血清
	叶酸(FA)
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：12
最低：18.00
最佳：6

	76
	血清
	胰岛素(INS)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：10.6
最低：15.83
最佳：5.275

	77
	血清
	维生素B12 (VB12) 
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	78
	血清
	25-羟维生素D2
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	79
	血清
	25-羟维生素D3
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	80
	血清
	总维生素D
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	81
	血清
	甲胎蛋白(AFP)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33(肿瘤标志物)
适当：6.1
最低：9.15
最佳：3.05

	82
	血清
	癌胚抗原(CEA)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：6.4
最低：9.53
最佳：3.175

	83
	血清
	人绒毛膜促性腺激素(HCG)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	84
	血清
	前列腺特异性抗原(PSA)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：9.1
最低：13.58
最佳：4.525

	85
	血清
	CA 125
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：12.4
最低：18.53
最佳：6.175

	86
	血清
	CA 15-3
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：3.1
最低：4.58
最佳：1.525

	87
	血清
	CA 19-9
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：8
最低：12.00
最佳：4

	88
	血清
	β2-微球蛋白
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：3
最低：4.43
最佳：1.475

	89
	血清
	铁蛋白
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：7.1
最低：10.65
最佳：3.55

	90
	血清
	总Beta-HCG (b-HCG)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	91
	血清
	游离PSA(F-PSA)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	92
	全血
	环孢霉素(CSA)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33


	93
	全血
	他克莫司(FK506)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	94
	全血
	西罗莫司(雷帕霉素)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	95
	全血
	红细胞叶酸 
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：6
最低：9.00
最佳：3

	96
	血清
	卡马西平
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	97
	血清
	地高辛
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	98
	血清
	苯妥英
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	99
	血清
	茶碱
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	100
	血清
	丙戊酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	101
	全血
	糖化血红蛋白A1c
	1/3室间质量评价标准（8）：2.67
适当：1.7
最低：2.55
最佳：0.85

	102
	血清
	脑钠肽(BNP)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	103
	血清
	N末端前脑钠肽（NT-pro BNP）
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：10.4
最低：15.6
最佳：5.2

	104
	尿液
	钙（Ca）
	1/3室间质量评价标准（31）：10.33
适当：13.1
最低：19.65
最佳：6.55

	105
	尿液
	氯（Cl）
	1/3室间质量评价标准（26）：8.67

	106
	尿液
	肌酐(Cre)
	1/3室间质量评价标准（17）：5.67
适当：15.4

最低：23.17

最佳：5.5

	107
	尿液
	葡萄糖(Glu)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	108
	尿液
	镁（Mg）
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33
适当：19.2
最低：28.73
最佳：9.575

	109
	尿液
	白蛋白（Alb）
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：18
最低：27.00
最佳：9

	110
	尿液
	磷（P）
	1/3室间质量评价标准（23）：7.67
适当：9
最低：13.50
最佳：4.5

	111
	尿液
	钾（K）
	1/3室间质量评价标准（29）：9.67
适当：12.2
最低：18.30
最佳：6.1

	112
	尿液
	总蛋白（TP）
	1/3室间质量评价标准（44）：14.67
适当：17.8
最低：26.63
最佳：8.875

	113
	尿液
	钠（Na）
	1/3室间质量评价标准（26）：8.67
适当：14.4
最低：21.53
最佳：7.175

	114
	尿液
	尿素(Urea)
	1/3室间质量评价标准（21）：7
适当：8.7
最低：13.05
最佳：4.35

	115
	尿液
	尿酸(UA)
	1/3室间质量评价标准（24）：8
适当：9.3
最低：13.88
最佳：4.625

	116
	尿液
	淀粉酶(AMY)
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：19.5
最低：29.25
最佳：9.75

	117
	血清
	半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cystatin C）
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：2.3
最低：3.45
最佳：1.15

	118
	全血
	血红蛋白(Hb)
	2.0（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	119
	全血
	白细胞(WBC)
	6.0（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	120
	全血
	红细胞(RBC)
	2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	121
	全血
	血小板(PLT)
	8.0（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	122
	全血
	血细胞比容(HCT)
	4.0（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	123
	全血
	平均红细胞体积(MCV)
	2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	124
	全血
	平均红细胞血红蛋白含量(MCH)
	2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	125
	全血
	平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)
	3.0（卫生行业标准WS/T 406-2012）

	126
	血浆
	血浆凝血酶原时间(PT)
	6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012）
10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012）
1/3室间质量评价标准（15）：5

	127
	血浆
	激活部分凝血活酶时间(APTT)
	6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012）
10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012）
1/3室间质量评价标准（15）：5
适当：1.4
最低：2.03
最佳：0.675

	128
	血浆
	纤维蛋白原
	9.0(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012）
15.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012）
1/3室间质量评价标准（20）：8.33
适当：5.4
最低：8.03
最佳：2.675

	129
	全血
	红细胞沉降率( ESR)
	室间质量评价标准为靶值±2s

	130
	全血
	淋巴细胞亚群测定：CD3+
	室间质量评价标准为靶值±2s

	131
	全血
	淋巴细胞亚群测定：CD3+CD4+
	室间质量评价标准为靶值±2s

	132
	全血
	淋巴细胞亚群测定： CD3+CD8+
	室间质量评价标准为靶值±2s

	133
	全血
	淋巴细胞亚群测定： CD3-CD16+CD56+
	室间质量评价标准为靶值±2s

	134
	全血
	淋巴细胞亚群测定： CD3-CD19+
	室间质量评价标准为靶值±2s

	135
	模拟标本
	血液粘度
	室间质量评价标准为靶值±2s

	136
	全血
	网织红细胞百分数（%）
	室间质量评价标准为靶值±2s

	137
	血浆
	凝血因子Ⅷ
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：2.4
最低：3.60
最佳：1.2

	138
	血浆
	凝血因子Ⅸ
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	139
	血浆
	D-二聚体浓度
	室间质量评价标准为靶值±2s

	140
	血斑
	苯丙氨酸(Phe)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	141
	血斑
	促甲状腺素(TSH)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	142
	血清
	甲胎蛋白(AFP)
	1/3室间质量评价标准（30）：10(用于产筛)
适当：6.1
最低：9.15
最佳：3.05

	143
	血清
	人绒毛膜促性腺激素 ( HCG)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	144
	血清
	人绒毛膜促性腺激素b-亚基 (β-HCG)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	145
	血清
	人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	146
	血清
	游离雌三醇（uE3）
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	147
	全血
	血铅
	1/3室间质量评价标准（10）：3.33

	148
	全血
	便携式血糖检测仪
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	149
	脑脊液
	白蛋白(Alb)
	1/3室间质量评价标准（10）：3.33

	150
	脑脊液
	总蛋白(TP)
	1/3室间质量评价标准（10）：3.33

	151
	脑脊液
	氯化物(Cl)
	1/3室间质量评价标准（5）：1.67

	152
	脑脊液
	葡萄糖(Glu)
	1/3室间质量评价标准（10）：3.33

	153
	脑脊液
	乳酸脱氢酶(LDH)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	154
	脑脊液
	IgA
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	155
	脑脊液
	IgG
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	156
	脑脊液
	IgM
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	157
	脑脊液
	乳酸
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	158
	血清
	同型半胱氨酸(Hcy)
	1/3 室间质量评价标准（20）：6.67
适当：4.5
最低：6.75
最佳：2.25

	159
	全血
	铜(Cu)
	室间质量评价标准为靶值±2s
适当：2.5
最低：3.68
最佳：1.23

	160
	全血
	锌(Zn)
	室间质量评价标准为靶值±2s
适当：4.7
最低：6.98
最佳：2.33

	161
	全血
	钙(Ca)
	1/3室间质量评价标准（9.09）：3.03

	162
	全血
	镁(Mg)
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	163
	全血
	铁(Fe)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	164
	血斑
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.7
最低：5.48
最佳：1.825

	165
	血斑
	17羟孕酮
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	166
	血斑
	瓜氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	167
	血斑
	亮氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	168
	血斑
	甲硫氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	169
	血斑
	苯丙氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	170
	血斑
	酪氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	171
	血斑
	缬氨酸
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	172
	血斑
	游离肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	173
	血斑
	丙酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	174
	血斑
	异戊酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	175
	血斑
	辛酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	176
	血斑
	月桂酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	177
	血斑
	棕榈酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	178
	血斑
	十八碳酰肉碱
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	179
	全血
	血红蛋白A2
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	180
	全血
	血红蛋白F
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67

	181
	血清
	妊娠相关血浆蛋白-A(PAPP-A)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	182
	血清
	人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG)
	1/3室间质量评价标准（30）：10

	183
	血清
	清蛋白
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67
适当：1.6
最低：2.33
最佳：0.775

	184
	血清
	α1球蛋白
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：5.7
最低：8.55
最佳：2.85

	185
	血清
	α2球蛋白
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：5.2
最低：7.73
最佳：2.575

	186
	血清
	β球蛋白
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：5.1
最低：7.58
最佳：2.525

	187
	血清
	β1球蛋白
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	188
	血清
	β2球蛋白
	1/3室间质量评价标准（30）：10
适当：3.0
最低：4.43
最佳：1.475

	189
	血清
	γ球蛋白
	1/3室间质量评价标准（25）：8.33

	190
	血清
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)
	1/3室间质量评价标准（20）：6.67
适当：12.2
最低：18.23
最佳：6.075


注：适当、最低和最佳评价标准来自根据生物学变异导出的不同层次允许变异系数
